## 技术参数
便携式彩色多谱勒超声诊断仪技术参数要求
序号 | 技术参数要求
说明：具备整机FDA或CE及CFDA认证。技术规格名称中标注“★”号的，其技术参数为关键参数，关键参数的任何偏离都将导致废标，其他技术规格对应的技术参数为普通参数，5项（含5项）以上的普通参数偏离也将导致废标。
1 | ★功能需求
用于心脏、腹部、肌肉骨骼浅表组织与小器官、妇产科、泌尿科、外周血管及经颅、新生儿、术中、介入等。为便于教学，需配备进口移动推车和三探头连接器。
2 | 主要技术规格和要求
2.1 | 系统组成和功能
2.1.1 | 显示器≥15”, 高分辨率彩色触摸操作液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可旋转，且可调节参数≥6种图像参数；
2.1.2 | 数字化二维灰阶成像单元；
2.1.3 | 数字化彩色多普勒成像单元；
2.1.4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元；
2.1.5 | 数字化能量血流成像单元；
2.1.6 | 全数字式多波束形成器, 发射和接收通道数为96；
2.1.7 | 动态聚焦和处理成像技术；
2.1.8 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头；
2.1.9 | 智能化斑点噪声抑制技术；
2.1.10 | 方向性多普勒能量图；
2.1.11 | 可实现时间增益显示屏触摸调节；
2.1.12 | 组织谐波成像单元；
2.1.13 | ★高级精细血流成像功能；
2.1.14 | ★具有丰富的专业肌骨人体体表标记图谱；
2.1.15 | ★具有穿刺针增强功能，穿刺针或导管显示颜色≥2种（支持线阵及凸阵探头）；
2.1.16 | ★探头：凸阵低频探头、线阵高频探头、相控阵探头，配三探头连接器；
2.1.17 | ★具有二维与彩色、二维双屏实时同屏显示对比功能；
2.1.18 | 梯形扩展功能；
2.1.19 | 具有二维图像90度旋转功能；
2.1.20 | 机器操作界面语言选择可实现中文英文切换功能；
2.1.21 | 显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能；
2.1.22 | ★高频探头频率可以手动调节且≥6个频段以上，凸阵低频探头频率手动调节≥4个频段以上；
2.1.23 | 在主机上可实现对已存储图片数据进行再编辑测量功能；
2.1.24 | 电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式。
2.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒)
2.2.1 | 一般测量；
2.2.2 | 多普勒血流测量与分析；
2.2.3 | 外周血管测量与分析；
2.2.4 | IMT自动或者手动测量；
2.2.5 | 心脏测量；
2.2.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元，可对回放图像编辑存储；
2.2.7 | 图像输出静态图像的导出格式有: DICOM格式(*.dcm)或者PC格式(*.jpeg, *.bmp,*.png)， 备份格式。影片导出格式: DICOM格式(*.dcm)或者PC格式(*.avi)。
2.3 | 图像管理与记录装置
2.3.1 | 超声图像存档与病案管理系统；
2.3.2 | 可实现病人存储于主机的过往历史病例原始图像与当前实时扫查图像同屏显示，便于病情变化的观察；
2.3.3 | 主机USB接口≥3，支持打印和数据输出；
2.3.4 | 内置≥128G固态硬盘。
2.4 | 探头规格
2.4.1 | 频率：宽频带或变频探头；
2.4.2 | 类型：高频探头中心频率≥10MHz；
2.4.3 | 振子：线阵探头有效振子数≥192振子，凸阵探头有效振子数≥160振子；
2.4.4 | B/D兼用，线阵：B/PWD，凸阵：B/PWD。
2.5 | 二维灰阶显像主要参数
2.5.1 | 电子凸阵：超声频率 2.0----5.0 MHz； ★电子线阵：超声频率 4.0 — 18.0MHz； 电子相控阵：超声频率 2.0 — 4.0MHz；
2.5.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000 幅、回放时间≥60 秒； 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20 种， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；
2.5.3 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥35帧/秒；
2.5.4 | 扫 描 线：扫描线密度分低，中，高；
2.5.5 | 发射声束聚焦：发射≥8段；
2.5.6 | 接收方式：发射、接收通道≥96，接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB；
2.5.7 | 数字化多声束形成技术；
2.5.8 | 谐波成像频率个数≥5；
2.5.9 | 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒；
2.5.10 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；
2.5.11 | 增益调节：B/M可独立调节, STC分段≥8；
2.5.12 | ★凸阵探头最大扫描深度≥40cm；
2.5.13 | 空间分辨率符合GB10152-1997国家标准。
2.6 | 频谱多普勒功能
2.6.1 | 方式：脉冲波多普勒，PWD；
2.6.2 | 最大测量速度：PWD—正或反向血流速度≥6.0m/s,CWD—血流速度≥11.8m/s；
2.6.3 | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)；
2.6.4 | 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等；
2.6.5 | 电影回放：≥20秒；
2.6.6 | 零位移动：≥8级；
2.6.7 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm，分级；
2.6.8 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位；B刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位。
2.7 | 彩色多普勒
2.7.1 | 显示方式：彩色多普勒，彩色M型，二维/彩色多普勒/脉冲多普勒，彩色多普勒/彩色M型，能量多普勒；
2.7.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；
2.7.3 | 显示控制：零位移动分±8级；
2.7.4 | 彩色多普勒能量图；
2.7.5 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）。
2.8 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。
3 | 交货期：签订合同后1个月内。
4 | 售后服务和其它
4.1 | 在中国境内有相应的零配件仓库，并保证10年以上的供应期；
4.2 | 软件终身免费升级，保证10年内以优惠价格向客户提供维修所需备品备件；
4.3 | 保修期：整机保修5年；
4.4 | ★负责需求方实验室原有两台黑白超声的维修,一台需维修或更换探头，一台需维修主板。
参考外观：主要部件参考外观图：
合计：肆拾玖万圆整（49万元）